Техническое задание

на аппарат для искусственной и вспомогательной вентиляции

легких у взрослых и детей

| № п/п | Наименование параметров и функций | Технические требования (значение параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для искусственной и вспомогательной вентиляции легких у взрослых и детей | Наличие |
| 2 | Привод аппарата | Электрический |
| 3 | Управление аппаратом | Микропроцессор |
| 4 | Требование по газоснабжению |  |
| 4.1 | Медицинский кислород, не менее | 1 атм. |
| 5 | Требования по электропитанию |  |
| 5.1 | Напряжение, В | 220 |
| 5.2 | Питание от встроенного аккумулятора, В | Не менее 4 часов |
| 6 | Средства управления функциями |  |
| 6.1 | ПДУ (пульт дистанционного управления частотой, давлением, объемом вентиляции, с функцией изменения времени вдоха в режимах с поддержкой давлением). | наличие |
| 7 | Режимы вентиляции легких |  |
| 7.1 | Контролируемая, механическая вентиляция легких. | наличие |
| 7.2 | Поддержка самостоятельного дыхания давлением. | наличие |
| 8 | Основные параметры |  |
| 8.1 | Диапазон регулирования дыхательного объёма, мл Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 20 2000 |
| 8.2 | Диапазон регулирования минутной вентиляции при длительности вдоха в дыхательном цикле 40%, л/мин Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 0,3 30,0 |
| 8.3 | Диапазон регулирования частоты дыхания Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее | 4 300 |
| 8.4 | Объёмная скорость потока, л/мин | до 90 |
| 8.5 | Максимальное давление вдоха, см. вод. ст. | до 70 |
| 8.6 | Положительное давление в конце выдоха, см. вод. ст. | до 25 |
| 8.7 | Содержание кислорода в дыхательной смеси при работе: - с кислородно-воздушным смесителем, % - с блоком ротаметров или наркозным блоком, % | 40-60-80 до 100 |