РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в извещение № 31 от 16.04.2019г. о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки дефибриллятора для нужд

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

«18» апреля 2019г.								           г. Астрахань

В связи с уточнением параметров и технических характеристик предмета закупки НУЗ «Отделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО «РЖД», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г., принято решение:

- Внести изменения в Приложение 2 к Извещению № 31 от 16.04.2019г. о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки дефибриллятора для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД».

- Все остальные пункты и приложения Извещения № 31 от 16.04.2019г. о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки дефибриллятора для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД» остаются без изменений.

- Разместить внесенные изменения на сайте  учреждения www.klinika-rzd.ru в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия данного решения.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дефибриллятора для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки: Поставка дефибриллятора для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор - монитор | 1 | шт |

| Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- |
| 1. область применения | кардиология, травматология |
| 2. Основные характеристики |  |
| Носимая часть (Дефибриллятор) | портативный |
| Масса | не более 8 кг |
| Импульс дефибрилляции . | бифазный, трапециедальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по напряжению (0,5±0,1). |
| Режим работы | синхронный / асинхронный |
| Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента | менее 12 Ом и более 200 Ом |
| Автоматическое ограничение тока дефибрилляции | на уровне (30±10) А при сопротивлении тела пациента менее 25 Ом. |
| Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной клетки пациента | в диапазоне 25 – 200 Ом. |
| Электроды для дефибрилляции многоразовые (взрослые и детские) | Наличие |
| Энергия импульса воздействия: |  |
| для взрослых | в пределах 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж (дополнительная операция набора энергии свыше 200 Дж при работе со взрослыми электродами). |
| для детей | в пределах 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 Дж (блокировка выдачи энергии более 150 Дж в детском режиме.) |
| Время набора энергии 200 Дж | не более 6 с |
| 360 Дж | не более 10 с |
| количество разрядов энергии от полностью заряженной батареи | 360 Дж-не менее 40 |
|  | 200Дж -не менее 70 |
| ЖК-дисплей | наличие |
| На экран дисплея выводятся: |  |
| - Русифициорованное меню | наличие |
| - значения межэлектродного сопротивления пациента, измеренного до разряда и при разряде, значение установленной дозы воздействия (ток и энергия), | наличие |
| - значение фактической дозы воздействия (ток и энергия), | наличие |
| - один из каналов ЭКГ, | наличие |
| - состояние встроенной батареи, | наличие |
| - номер выбранного отведения, | наличие |
| - установленная чувствительность канала ЭКГ, | наличие |
| - границы тревожной сигнализации по ЧСС, | наличие |
| - текущее значение ЧСС, | наличие |
| - процесс накопления и хранения энергии, | наличие |
| - текущее время, | наличие |
| - выбранный режим пуска регистратора. | наличие |
| Встроенный термопринтер | наличие |
| Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора | наличие |
| Зарядное устройство |  |
| Зарядное устройство предназначено для заряда сменных аккумуляторных батарей. | наличие |
| Заряд аккумуляторов осуществляется автоматически независимо от степени их разряда. | наличие |
| Состояние разряда-заряда отображается на индикаторах. | наличие |
| Инструкция на русском языке | Наличие |
| Комплектность: |  |
| Кабель пациента ЭКГ 4-х электродный | наличие |
| Блок питания сетевой | наличие |
| Аккумуляторная батарея | Не менее 2 шт. |
| Электроды ЭКГ одноразовые (50шт.) | наличие |
| Кабель питания от бортовой сети автомобиля | Наличие |
| Год выпуска оборудования | Не ранее 2018 |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Гарантия на оборудование, не менее | 24 месяцев |
| Техническое обслуживание в пост гарантийный период | Наличие |
| Доставка, подъем на этаж, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение медицинского персонала | Наличие |
| Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) | Наличие |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

-наличие декларации о соответствии,

- наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ,

- наличие декларации Таможенного союза (ДС ТС),

- наличие классификации в зависимости от потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ  31508-2012.

Место предоставления товара:

414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Условия поставки товара:

Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

Условия исполнения договора:

- по заявке Покупателя в течение 5 рабочих дней на поставку товара в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».