Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппарата для роботизированной механотерапии нижних конечностей для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки: Поставка аппарата для роботизированной механотерапии нижних конечностей для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей для реабилитации тазобедренного и коленного сустава | 1 | шт |

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение: |
| 1.1 | Аппарат предназначен для реабилитации пациентов, лечения повреждений, заболеваний и послеоперационных состояний коленного и тазобедренного суставов методом непрерывной пассивной разработки. | Наличие |
| 2. Общие требования: |
| 2.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие |
| 2.2 | Декларация соответствия | Наличие |
| 2.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2.4 | Лицензированный сервисный центр по обслуживанию аппарата на период его гарантийного срока | Наличие |
| 2.5 | Гарантия 12 мес. | Наличие |
| 3. Состав одного комплекта: |
| 3.1 | Основной блок разработки суставов | 1 шт. |
| 3.2 | Ручной пульт управления | 1 шт. |
| 3.3 | Лоток для голени | 1 шт. |
| 3.4 | Лоток для бедра | 1 шт. |
| 3.5 | Лоток для стопы | 1 шт. |
| 3.6 | Опора стопы | 1 шт. |
| 3.7 | Кабель питания | 1 шт. |
| 3.8 | Фиксатор подстройки длинны голени /бедра (барашек) | 4 шт. |
| 3.9 | Фиксатор регулировки угла стопы (барашек) | 2 шт. |
| 3.10 | Фиксатор регулировки лотка стопы (барашек) | 1 шт. |
| 3.11 | Фиксатор регулировки положения лотка для голени/бедра | 6 шт. |
| 3.12 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3.13 | Плавкий предохранитель 5А | 2 шт. |
| 4. Технические характеристики оборудования: |
| 4.1 | Основной блок с электромотором, пульт с выбором функциональных возможностей аппарата | Наличие |
| 4.2 | Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов. | Наличие |
| 4.3 | Подходит для правой и левой конечности | Наличие |
| 4.4 | Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей | Наличие |
| 4.5 | Ручной пульт управления с возможностью точной настройки всех параметров, с использованием символьного обозначения и пиктограмм для всех доступных функций пульта | Наличие |
| 4.6 | Максимальное вытяжение коленного сустава | -10° |
| 4.7 | Максимальное сгибание коленного сустава | 120° |
| 4.8 | Максимальное вытяжение бедренного сустава | 7° |
| 4.9 | Максимальное сгибание бедренного сустава | 115° |
| 5. Функции, программируемые с ручного пульта: |
| 5.1 | Регулировка угла сгибания | Наличие |
| 5.2 | Регулировка угла разгибания | Наличие |
| 5.3 | Задание времени процедуры | Наличие |
| 5.4 | Задание времени паузы | Наличие |
| 5.5 | Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда | Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона не более 59 секунд |
| 5.6 | Непрерывная работа | Наличие |
| 5.7 | Диапазон настройки таймера | От 1 мин до 24 час с шагом 1 минута (при коротком нажатии кнопки) От 1 мин до 24 час с шагом 10 минут (при длительном удержании кнопки) |
| 5.8 | Регулировка скорости сгибания/разгибания | Шаг настройки скорости не более 5% в интервале от 5% (1º/с) до 100% (2,7º/с) |
| 5.9 | Программа разогрева (постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания) | Наличие |
| 5.10 | Функция удлинения вытяжения (обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении вытяжения) | Наличие |
| 5.11 | Функция удлинения сгибания (обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении сгибания) | Наличие |
| 5.12 | Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр. | Наличие |
| 5.13 | Функция экстренной остановки аппарата при нажатии любой клавиши | Наличие |
| 5.14 | Функция записи индивидуальных настроек пациента в память аппарата | Наличие |
| 6. Дополнительные требования: |
| 6.1 | Минимальный рост пациента, см. | Не менее 120 см |
| 6.2 | Максимальный рост пациента, см. | Не более 200 см |
| 6.3 | Максимальная нагрузка на каретку | Не более 20 кг |
| 6.4 | Минимальная длина бедра, см | Не менее 31 см |
| 6.5 | Максимальная длина бедра, см | Не более 49 см |
| 6.6 | Масса, не более | 20 кг |
| 6.7 | Габариты, не более | 1000х500х600 мм. |
| 6.8 | Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц | 220±10%, В |
| 6.9 | Максимальная потребляемая мощность, не более | 150 Вт |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Требуется обязательное наличие:

-декларации соответствия,

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,

- декларации Таможенного союза (ДС ТС),

- классификации в зависимости от потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ  31508-2012.

Место предоставления товара:

414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Условия поставки товара:

Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Заказчика.

Условия исполнения договора:

- по заявке Заказчика на поставку товара в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в течение 15 рабочих дней с даты подачи данной заявки.