ИЗВЕЩЕНИЕ №93

о проведении запроса котировок в электронной форме

на  право заключения договора поставки

многоразовой автоматической биопсийной системы и расходных материалов к ней

для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка многоразовой автоматической биопсийной системы и расходных материалов к ней для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку многоразовой автоматической биопсийной системы и расходных материалов к ней для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 161703,33 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот три) рубля 33 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок поставки товара:  в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора и получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 на поставленный товар.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: Заявка подается оператору электронной площадки по адресу: http://strateg-etp.ru/

Дата начала подачи заявок: «08» октября 2019 г. в «08:00» по Московскому времени

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «15» октября 2019 г. в «08:00» по Московскому времени

Дата и время открытия доступа к котировочным заявкам: «15» октября 2019 г. в «09:00» по Московскому времени.

Дата рассмотрения и подведения итогов заявок участников закупки: «15» октября 2019 г. в  «12:00» по Московскому времени.

Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок не установлено.

Размер обеспечения договора, срок и порядок его предоставления.

Обеспечение договора не установлено.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются оператору электронной площадки по адресу: http://strateg-etp.ru/ до истечения срока, указанного в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней момента подписания протокола заседания объединенной конкурсной комиссии. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2019 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

многоразовой автоматической биопсийной системы и расходных материалов к ней

для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Требуется обязательное наличие:

-декларации соответствия (при наличии),

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,

- декларации Таможенного союза (ДС ТС),

- классификации в зависимости от потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ  31508-2012.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

- в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора и получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости покупателю осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

Стоимость товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек.

Стоимость товара включает:

-в стоимость товара включены: расходы на доставку, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Покупателя, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством РФ, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением обязательств по Договору.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

Срок и порядок оплаты товара:

- оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 на поставленный товар.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

- Лицензия поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования на период его гарантийного срока, либо договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание, либо гарантийное письмо от производителя медицинского оборудования.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,

- и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола объединенной конкурсной комиссии по закупкам в ЧУЗ. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                                  (подпись)      М.П.                                    (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку многоразовой автоматической биопсийной системы и расходных материалов к ней для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Предмет процедуры закупки: Поставка многоразовой автоматической биопсийной системы и расходных материалов к ней для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система многоразовая автоматическая биопсийная | 1 | шт |
| 2 | Игла для многоразовой автоматической биопсийной системы | 20 | шт |

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоразовая автоматическая биопсийная система | Многоразовая автоматическая система (пистолет) для биопсии. Предназначена для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Общие параметры, наличие: 1. Регулятор глубины проникновения в виде поворотного рычага с ротацией не менее чем на 120°, имеющий 2 позиции – "15 мм" и "22 мм"; 2. Предохранитель случайного выстрела в виде поворотного рычага с ротацией не менее чем на 90°, имеющий 2 позиции - "F" - режим выстрела и "S" - безопасный режим. 3. Цветовой индикатор готовности системы к работе, имеющий 3 позиции – первый цвет - пистолет не взведен, при вставленной игле выемка для образца закрыта, второй цвет - взведена канюля, выемка для образца открыта, третий цвет - пистолет взведен, готов к работе, выемка для образца закрыта. 4. Взводной механизм должен быть выполнен в виде слайдерного механизма, обеспечивающего поочередное сжатие двух пружин, осуществляющих управление канюлей и стилетом. Курок взвода должен быть расположен в нижней части системы рычага в нижней части корпуса системы, оснащен пальцевым упором. 5. Спусковой механизм должен обеспечивать поочередный спуск обеих пружин с минимальным временным интервалом, позволяющим как получить качественный гистологический образец, так и обеспечить минимальную травматичность процедуры, а также исключить дискомфорт и болевые ощущения пациента. Должен быть выполнен в виде кнопки на проксимальной части корпуса системы. 6. Общая эргономика, расположение и конструкция взводного курка и спусковой кнопки должны обеспечивать возможность проведения процедуры биопсии одной рукой. 7. Упаковка: металлический кейс с внутренними уплотнителями из микропористого поролона высокой плотности, наружней обтяжкой, коробка. К системе должна прилагаться инструкция по применению на русском языке. |
| 2 | Игла для многоразовой автоматической биопсийной системы | Игла для биопсии режущая. Предназначена для использования с многоразовой биопсийной системой для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Представляет собой двусоставную иглу в комплекте со специальным устройством (спейсером) для установки и контроля точного размещения иглы внутри биопсийной системы. Эквиваленты к поставке недопустимы.* * Эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с оборудованием, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование. Общие параметры: материал – высококачественная медицинская сталь; диаметр иглы – не менее 18G (1,2 мм); длина иглы – не менее 250 мм; однократное применение; стерильная упаковка; наличие пластикового защитного тубуса, возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником. Параметры канюли иглы: специальное дополнительное эхогенное напыление на дистальном конце шириной (не менее) 0,5 см, для лучшей визуализации; сантиметровые эхогенные метки по всей длине иглы с шагом от 10мм, ширина эхогенных меток (не менее) 2 мм, каждая пятая эхогенная метка с утолщением шириной (не менее) 3,5 мм, для более точного наведения иглы; коннектор для шприца Луер/Луер-Лок; посадочное место канюли - размеры (не менее) 2,1см х 1,5см х 0,5см, расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, (не менее) 0,5 см с каждого края. Параметры стилета иглы: трехгранная лазерная заточка, эхогенный наконечник, длина заборного лотка: (не более) 19 мм, посадочное место стилета - размеры (не менее) 1,5см х 1,5см х 0,5см, расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, (не менее) 0,5 см с каждого края. Параметры спейсера: длина - (не менее) 10,2 см; ширина - (не менее) 2,8 см; толщина: (не менее) 0,5 см; наличие двух полу-подвижных держателей и специального крючка для фиксации защитного тубуса иглы. Устройство позволяет установить иглу в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части. Извлекается после закрытия крышки пистолета путем сведения держателей. Параметры упаковки: наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, серийного номера, размера иглы, срока годности (стерильности), длины выемки для образца, производителя и завода изготовителя, номера регистрационного удостоверения. |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Требуется обязательное наличие:

-декларации соответствия (при  наличии),

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,

- декларации Таможенного союза (ДС ТС),

- классификации в зависимости от потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ  31508-2012.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора и получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))