Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бокса микробиологической безопасности для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Предмет процедуры закупки: Поставка бокса микробиологической безопасности для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности по ТУ 9452-010-51495026-2011 II класса, тип А2 | 1 | шт |

| № п/п | Общие характеристики системы | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |
| 1.1 | Наименование оборудования | Бокс микробиологической безопасности класс II тип А2 для защиты оператора, продукта и окружающей среды |
| 1.2 | Срок отгрузки оборудования | Не более 65 рабочих дней |
| 1.3 | Срок предоставления гарантии (со дня ввода в эксплуатацию) | Не менее 24 месяцев |
|  | Документация: |  |
| 1.4 | Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора | Соответствие |
| 1.5 | Наличие декларации соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | Соответствие |
| 1.6 | Наличие сертификата соответствия изделия требованиям следующих нормативных документов: - ГОСТ Р ЕН 12469-2010; - ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4); - ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001); - ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001); - ГОСТ Р 51522-99 | Соответствие |
| 2 | Технические требования: |  |
| 2.1 | Вертикальный нисходящий однонаправленный (ламинарный) поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. | Соответствие |
| 2.2 | Бокс предназначен для оснащения отдельных рабочих мест медицинских, фармацевтических и других учреждений, осуществляющих работу с патогенными биологическими агентами и микроорганизмами согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.3118-13. | Соответствие |
| 2.3 | Соответствия требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | 5 ИСО |
| 2.4 | Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, EN-12469, NSF/ANSI 49-2009 | II |
| 2.5 | Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009 | А2 |
| 2.6 | Класс установленных НЕРА- фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н14 |
| 2.7 | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, не менее м/с: | 0,35+0,01 |
| 2.8 | Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, не менее м/с | 0,47±0,03 |
| 2.9 | Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | 70 |
| 2.10 | Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| 2.11 | Бактерицидная лампа, мощностью, Вт | Не менее 30 |
| 2.12 | Мощность светодиодного освещения, Вт | Не менее 39 |
| 2.13 | Освещение рабочей камеры, Лк | Не менее 2000 |
| 2.14 | Уровень шума, Дб | Не более 49 |
| 2.15 | Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч | Не более 817 |
| 3 | Комплектация: |  |
| 3.1 | Лицевое стекло – материал стекла «триплекс», механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен электрическим приводом. Не допускается механизм подъема стекла на противовесах. | Наличие |
| 3.2 | Демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла | Наличие |
| 3.3 | Закаленные боковые стекла | Наличие |
| 3.4 | Освещение рабочей камеры светодиодное | Наличие |
| 3.5 | 2 розетки в рабочей камере бокса | Наличие |
| 3.6 | Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки | Наличие |
| 3.7 | Количество секций комплекта столешниц из нержавеющей стали | Не менее 3 |
| 3.8 | Количество усилителей столешниц | Не менее 3 |
| 3.9 | Количество опор столешниц | Не менее 2 |
| 3.10 | Съемная подставка для рук из нержавеющей стали | Наличие |
| 3.11 | Выдвижной блок УФО рабочей камеры (в нерабочем положении находится за пределами рабочей камеры, под ее основанием). На время обработки рабочей камеры выдвигается в «положение полностью закрыто», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. Не допускается стационарный УФО рабочей камеры. | Наличие |
| 3.12 | Металлическая защита лампы УФ-облучения | Наличие |
| 3.13 | Демпферы для предотвращения удара при опускании подъёмной заслонки рабочего проёма | Наличие |
| 3.14 | Количество фильтров для удаления воздуха из бокса | Не менее 1 |
| 3.15 | Количество фильтров на входе в рабочую камеру | Не менее 1 |
| 3.16 | Сенсорная панель управления | Наличие |
| 3.17 | Датчики параметров воздушных потоков | Наличие |
| 3.18 | Датчики положения лицевого стекла и блока УФ-облучения | Наличие |
| 3.19 | Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение) | Наличие |
| 3.20 | Индивидуальный предохранитель на розетки, установленные в рабочей камере | Наличие |
| 3.21 | Встроенный кабель питания | Наличие |
| 3.22 | Встроенные штуцеры отбора проб воздуха перед НЕРА-фильтрами для проверки их целостности | Наличие |
| 3.23 | Подставка – рамочная с полкой для ног | Наличие |
| 3.24 | Транспортировочные колеса для перемещения бокса | Наличие |
| 3.25 | Винтовые опоры для стационарной установки бокса на место эксплуатации | Наличие |
| 4 | Микропроцессорная система управления боксом: | Наличие |
| 4.1 | Язык меню | Русский, английский |
| 4.2 | Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения | Наличие |
| 4.3 | Включение/выключение вентилятора и индикация включения вентилятора | Наличие |
| 4.4 | Включение/выключение УФ-облучения и индикация включения УФ-облучения | Наличие |
| 4.5 | Включение/выключение электромагнитного клапана и индикация включения клапана (для боксов с установленными кранами подачи технологических сред) | Наличие |
| 4.6 | Режим «Основная работа» предназначен для работы с ПБА – автоматическое поддержание параметров воздушных потоков на номинальных значениях, вне зависимости от степени загрязнённости НЕРА – фильтров. | Наличие |
| 4.7 | Режим «Хранение» предназначен для поддержания чистоты в рабочей камере с закрытым передним проемом, вентиляторы работают в режиме поддержания минимальных скоростей воздушных потоков. | Наличие |
| 4.8 | Подъем/опускание лицевого стекла и индикация его положения; | Наличие |
| 4.9 | Автоматическая остановка и фиксация лицевого стекла в 5-ти положениях, жестко заданных на предприятии изготовителе; | Наличие |
| 4.10 | Установка интервала работы УФ-облучения с отображением оставшегося времени работы | Наличие |
| 4.11 | Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения | Наличие |
| 4.12 | Автоматическое отключение УФ-облучения при попытке открытия переднего стекла или крышки блока УФ-облучения | Наличие |
| 4.13 | Блокировка включения УФ-облучения при неправильно установленном блоке УФ-облучения | Наличие |
| 4.14 | Автоматическая блокировка экрана пульта управления, чтобы предотвратить возможность управления боксом неуполномоченными лицами, а также предотвратить случайное нажатие на кнопки и выключение работающих основных функций бокса во время выполнения работы в боксе | Наличие |
| 4.15 | Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков, возникающих при работе бокса, вне зависимости от степени загрязненности НЕРА-фильтров | Наличие |
| 4.16 | Автоматическое срабатывание звуковой и визуальной аварийной сигнализации при нарушении нормальных режимов работы с отображением предупреждающих надписей: - «Ламинарный поток нарушен»; - «Не установлен блок УФО»; - «Открыто стекло»; - «Низкая скорость входящего потока»; - «Высокая скорость входящего потока» - «Низкая скорость нисходящего потока»; - «Высокая скорость нисходящего потока» | Наличие |
| 4.17 | Специальные режимы для проведения санитарной обработки: - режим «Деконтаминация» - для обработки бокса парами формальдегида; - режим «Уборка» - для санитарной обработки рабочей камеры с включенными вентиляторами | Наличие |
| 4.18 | Индикация засоренности НЕРА-фильтров | Наличие |
| 4.19 | Режим управления электромагнитными клапанами в магистралях подачи технологических сред (только для боксов, оборудованных лабораторными кранами) | Наличие |
| 4.20 | Индикация информации о данных бокса: - схема внутреннего устройства бокса с движением потоков воздуха, создаваемых работающим боксом; - текущее время суток и календарная дата; - заводской номер изделия; - дата выпуска; - текущее состояние работы вентиляторов; - текущее состояние освещения рабочей камеры; - текущее состояние работы УФ-облучения рабочей камеры; - суммарное время наработки лампы УФ-облучения в рабочей камере; - суммарное время наработки вентиляторов бокса; - суммарное время наработки НЕРА-фильтров, установленных в бокс; - текущие значения параметров работы бокса | Наличие |
| 4.21 | Сервисные режимы для настройки и балансировки параметров воздушных потоков | Наличие |
| 5 | Данные о техническом обслуживании: |  |
| 5.1 | Техническое обслуживание в гарантийный период эксплуатации | Наличие |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Требуется обязательное наличие:

-декларации соответствия (при  наличии),

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,

- декларации Таможенного союза (ДС ТС),

- классификации в зависимости от потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ  31508-2012.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с момента заключения договора и получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.