Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования  для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань».

- Требование к наличию разрешительных документов.

1.1. Наличие у Исполнителя действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники, выданной на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности), выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.3.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам, выданное органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Требования к квалификации персонала

  - Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по всем имеющимся видам МИ.

  - Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечить выполнение работ по условиям настоящей закупочной процедуры.

  - Квалификация специалистов Исполнителя должна быть подтверждена дипломами, сертификатами и т. д.

  - Специалисты Исполнителя должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже  III (третьей).

  - Специалисты Исполнителя должны иметь действующее удостоверение по допуску к работе с сосудами, работающими под давлением.

  - Специалисты Исполнителя должны иметь действующее обучение по радиационной безопасности.

3. Требование к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию

3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанного в техническом задании.

3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

- Требования к документации

Исполнитель должен иметь комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания МИ, указанных в техническом задании.

5.Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

5.1. У Исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017.

5.2. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии с действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.

5.3. При проведении технического обслуживания допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. В ряде случаев допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик МИ при гарантии его безопасности.

5.4. Гарантийные сроки на работу по техническому обслуживанию:

- по периодическому и внеплановому обслуживанию не менее 3 (трех) месяцев;

- на работы по ремонту МИ- не менее 3 (трех) месяцев (на установленные запасные части не менее срока установленного заводом-изготовителем)

Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанного в журнале технического обслуживания МИ.

5.5. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 рабочих дней  с момента поступления к нему соответствующего письменного обращения Заказчика.

- Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания

6.1 Периодическое техническое обслуживание медицинского оборудования предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей изделий путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение периода между очередными обслуживаниями. Периодическое техническое обслуживание проводится согласно технической, нормативной и  эксплуатационной документации на МИ с периодичностью не менее 1 раза в месяц.

Виды, объем, технологическая  последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники и приборов определяются требованиями эксплуатационной  документации, а также результатами контроля технического состояния изделия. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и  включают в себя:

- очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

- чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов;

- затяжка ослабленных крепежных элементов;

- заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

- замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.);

- работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией;

- настройка и регулировка изделия;

- периодичность технического обслуживания медицинской техники по срокам устанавливается эксплуатационной документацией;

6.2. Периодический контроль технического состояния медицинской техники и приборов включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих устройств, магистралей;

- проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку изделия на соответствие требований электробезопасности;

- инструментальный контроль  основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного  типа изделий.

6.3. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию после ремонта или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказе систем изделия.

Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания, который ведется в филиалах Заказчика.

6.4. Требования к ремонту медицинских изделий

6.4.1.Текущий ремонт медицинского оборудования  производится вне плана, в процессе периодического технического обслуживания. В процессе такого ремонта заменяются или восстанавливаются отдельные части прибора. Ремонт МИ осуществляется в соответствии с ГОСТ 18322-78, охватывает комплекс работ по восстановлению работоспособности изделий медицинской техники путем замены запасных частей, комплектующих и расходных материалов (обязанности приобретения которых лежит на Заказчике) или восстановления отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей) и выполнения регулировочных работ, в том числе в случаях внезапно возникающих неисправностей по вызову Заказчика.  Целью текущего ремонта является восстановление исправности и работоспособности медицинского оборудования.

В случае неисправности МИ Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более 3 рабочих дней с момента получения письменной заявки от Заказчика. Срок проведения работ по ремонту МИ должен составлять не более 5 рабочих дней с момента диагностики (без учета времени доставки запасных частей). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. Качество поставляемых запасных частей для ремонта должно соответствовать действующей технической документации изготовителя.

Количество случаев отказа МИ, по которым проводится техническое диагностирование не более 3 (трех) в месяц.

6.4.2.По МИ, подлежащим техническому обслуживанию, отнесенным к средствам измерения после ремонта Заказчиком проводится поверка согласно ГОСТ 56606 и ФЗ от 26.06.2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

6.5. Внеплановое техническое обслуживание проводится по результатам контроля технического состояния по ГОСТ Р 56606  не реже одного раза в квартал.

6.6. Иные виды работ: При проведении технического обслуживания и выявления достижения  медицинской техникой предельного состояния, восстановление которой не возможно или нецелесообразно, Исполнитель составляет ведомость дефектов медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих списанию  (далее - ведомость) и передает экземпляр ведомости Заказчику не позднее 5-ти рабочих дней со дня составления.

Проведение технического освидетельствования всей медицинской техники, принадлежащей Заказчику, с выдачей акта о допуске данной техники к дальнейшей эксплуатации.

По каждому виду работ Исполнителем делаются записи в журнале технического обслуживания.

Место выполнения работ:

414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62, 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Карла Маркса, д. 10, 416532, Астраханская область, Ахтубинский район, р.п. Нижний Баскунчак, ул. Джамбула, д. 28, 416531, Астраханская область, Ахтубинский район, п. Средний Баскунчак, ул. Космонавтов, д. 19 «В».

Условия исполнения договора:

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора, но не ранее 01.01.2020г. по 31.12.2020г. согласно календарного плана выполнения работ.

| Перечень медицинского оборудования, предназначенного для технического обслуживания ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Периодичность проведения технического обслуживания |
| 1 | Аквадистилятор АЭ25 | 4 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 2 | Автоклав ГК-100-3М | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 3 | Аппарат Амплипульс 7 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 4 | Кардиоинтервалографическая система | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 5 | Аппарат наркозно-ингаляционный Daxex | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 6 | Шкаф сухожаровый ГП-80 | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 7 | Шкаф сухожаровый ГП-20 | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 8 | Шкаф сухожаровый ГП-40 | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 9 | Шкаф сухожар. ГП-160 | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 10 | Аппарат УЗИ Logiq F8 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 11 | Аппарат “Полюс” | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 12 | Аппарат УЗТ-1 01 Ф | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 13 | Аппарат офтальм. Ультратон ТН-410,1 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 14 | Аппарат Поток | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 15 | Аппарат ОРК2Н1 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 16 | Аппарат Амплипульс-5 | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 17 | Аппарат УВЧ-8-04 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 18 | Аппарат ДТ 50-3 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 19 | Аппарат Искра | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 20 | Аппарат "БОП" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 21 | Аппарат "Трансаир" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 22 | Аппарат Террафот | 4 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 23 | Аппарат "Радиус" | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 24 | Аппарат "Алмаг" | 6 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 25 | Аппарат "Магафон" | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 26 | Аппарат "Мустанг-206" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 27 | Аппарат "Стимул" | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 28 | Капсула "Альфа" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 29 | Небулайзер "Омрон" | 4 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 30 | Гидромассажная ванна | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 31 | Углекислотная ванна | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 32 | Биохимический анализатор "Clima" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 33 | Иммуноферментный анализатор "StatFax-2100" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 34 | Центрифуга СМ-6 | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 35 | Центрифуга ELM | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 36 | Автоматический биохимический анализатор "ЭРБА" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 37 | Счетчик лабораторный | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 38 | Анализатор общего белка "Белур" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 39 | Водяной термостат | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 40 | Анализатор электролитов и газов крови | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 41 | Анализатор иммуноферментный ChemWell | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 42 | Анализатор «Микрос-60» | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 43 | Гемоглобиномер "Минигем-540" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 44 | Биологический бинокулярный микроскоп | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 45 | Микроскоп "Микмед-5" | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 46 | Термостат ТС-80 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 47 | Аппарат для ингаляционных анестезий МК1-2 | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 48 | Монитор реанимационный "Митар" | 5 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 49 | Помпа шприцевая | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 50 | Пневмотахометр «Диаконд» | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 51 | Светильник Эмалед | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 52 | Кольпоскоп SMT УД | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 53 | Светильник 5-ти рефлекторный | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 54 | Аппарат физиотерапевтический МДМ | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 55 | Анализатор мочи "Комбилизор" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 56 | Шейкер термостатируемый ST-3 | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 57 | Электроотсос УА-23Д, СО-4 | 5 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 58 | Аппарат для прерывания беременности | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 59 | Светильник 9 - рефлекторный СМ-40 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 60 | Светильник 7- рефлекторный СМ-40 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 61 | Светильник 4-х рефлекторный | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 62 | Аппарат ЭХВЧ-200-01-"Эфа", аппарат ESF303HP-400 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 63 | Лапороскоп 100-301 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 64 | Анализатор для химико-токсилогических исследований | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 65 | Осветитель влагалищный "Квант" | 4 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 66 | Установка УЗО-"Медел" | 11 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 67 | Камера УФ-бактерицидная для хранения инструментов | 5 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 68 | Аппарат ВЛОК | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 69 | Аппарат плазмофореза АМПли-ТР "Гемофеницил" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 70 | Размораживатель плазмы | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 71 | Ультразвук "LOGIO P5" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 72 | Облучатель рециркулятор "Дезар" | 10 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 73 | Облучатель рециркулятор "Кронт-Оруб" | 15 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 74 | Тонометр для измерения глазного давления | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 75 | Ультразвук "Локин-бук" (УЗИ) | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 76 | Аппарат электрохирургический «Sensitec» | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 77 | Аппарат КВЧ-НД Терапевт | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 78 | Ультразвук "Миндрей" (УЗИ) | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 79 | Устройство Эндодез | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 80 | Эхоэнцефалограф "Сономед" | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 81 | Реопреобразователь "РеоСпектр-2" | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 82 | Коагулятор хирургический ERBE | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 83 | Электрокардиограф Альтон (3-х канальн.) | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 84 | Электрокардиограф ЭКГ KENZ-CARDIO | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 85 | Программный комплекс "Миокард-12" | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 86 | Анализатор иммунохронографический R 2000906 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 87 | Электроэнцефалограф "Нейрон-Спектр" | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 88 | Дефибрилятор "Дефи Ф" | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 89 | Аудиометр АА-2, SI-17 | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 90 | Аппарат "Мезотест" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 91 | Авторефрактометр Canon | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 92 | Офтальмоскоп | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 93 | Прибор для выслушивания сердцебиений плода | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 94 | Аппарат для массажа барабанной перепонки | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 95 | Щелевая лампа | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 96 | Аппарат люминисцентной диагностики | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 97 | Прибор для определения кровотока "Минидол" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 98 | Вибротестер | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 99 | Кислородный концентратор | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 100 | Негатоскоп | 7 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 101 | Генератор ультразвуковой хирургический | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 102 | Аппарат наркозный дыхательный “АМХV” | 3 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 103 | Аппарат “Холод”-01 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 104 | Опора страховочная "Стапель" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 105 | Электрокардиограф ЭК3/6Т-01 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 106 | Электрокардиограф ЭК-1Т-1/3-07 (Ср.Баскунчак) | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 107 | Аппарат Тера Фот | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 108 | Устройство стабилотренажер | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 109 | Цветотест | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 110 | Аппарат "Эверест" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 111 | Кровать для механотерапии | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 112 | Беговая дорожка | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 113 | Велотренажер | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 114 | Весы медицинские электронные напольные (стационар+полик+здр средний баскунчак) | 21 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 115 | Камера для хранения стерильных инструментов настенная стоматологическая КБ-03-Я-ФП | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 116 | Автоклав стоматологический TANZO-C-23 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 117 | Электростимулятор | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 118 | Прибор для снятия стрессов "Zen тренер" | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 119 | Аппарат “Волна” | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 120 | Аппарат “Шмель” | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 121 | Аппарат “Анализатор поля зрения” | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 122 | Аппарат УЗИ Logiq F5 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 123 | Аппарат УЗИ Philips | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 124 | Аппарат УЗИ Siemens | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 125 | Аппарат УЗИ Sonosite | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 126 | Установка стоматологическая AYA 3600 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 127 | Компрессор воздушный W-6 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 128 | Полимеризационная лампа | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 129 | Скайлер стоматологический | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 130 | Мотор эндодонтический «Эндоэст» | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 131 | Мультимедийное устройство | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 132 | Аппарат Лимфопрессотерапии | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 133 | Аппарат Амплимпульс 8 | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 134 | Аппарат УВЧ-80-01 «Стрела» | 2 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 135 | Аппарат УЗТ «Медтеко» | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 136 | Аппарат Пневмотахометр «Этон» | 1 | 10-15 число каждого месяца 1 раз в месяц |

| Перечень медицинского оборудования, предназначенного для технического обслуживания ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» Поликлиника №2 пос. Верхний Баскунчак |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Периодичность проведения технического обслуживания |
| 1 | Электрокардиограф ЭК 3Т-01-"Р-Д" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 2 | Электрокардиограф Schiller AT-101 | 2 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 3 | Комплекс аппаратно-програмного анализа ЭКГ "Миокард-12" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 4 | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-"Р-Д" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 5 | Датчик потока дыхания LF-501 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 6 | Дефибрилятор ДФР-1 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 7 | Аппарат "Поток-1" для гальванизации | 2 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 8 | Аппарат "УВЧ-66" ВЧ терапии | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 9 | Аппарат ВЧ терапии УВЧ 30.03 "НиНЭМА" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 10 | Аппарат СВЧ "Луч-3" для терапии портативный | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 11 | Аппарат ультразвуковой терапии "УЗТ-1. 01 Ф" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 12 | Аппарат НЧ терапии "Амплипульс-5 Бр" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 13 | Аппарат магнитотерапии "Полюс-101" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 14 | Аппарат "Алмаг-02" магнитотерапевтический | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 15 | Аппарат лазерный "Матрикс-Влок" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 16 | Аппарат лазерный "Матрикс-4К" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 17 | Ультрадар Мед-Теко | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 18 | Облучатель ртутнокварцевый | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 19 | Штатив кварцевый ламповый | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 20 | Облучатель "ОН-7" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 21 | Облучатель "УГН-1" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 22 | Аппарат ультразвуковой диагностики Mindray DC-28 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 23 | Фотометр лабораторный медицинский StatFax 2100 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 24 | Анализатор глюкозы мембранный АТКМ-01 "КВЕРТИ-МЕД" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 25 | Анализатор биохимический полуавтоматический BS-3000Р (Китай) | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 26 | Анализатор гематологический BS-3200 (Китай) | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 27 | Анализатор мочи DIRVI H-100 (Корея) | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 28 | Анализатор мочи IK 200609 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 29 | Шейкер термостатируемый ST-3 | 2 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 30 | Термостат водяной SIA ELVI TW-2 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 31 | Анализатор биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02 "НПП-ТМ" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 32 | Биохимический анализатор HUMALIZER-200 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 33 | Анализатор гематологический полуавтоматический Mindray BS-3200 (Китай) | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 34 | Электронож ЭН-57М | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 35 | Биохимический полуавтоматический анализатор БИАН-02 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 36 | Аквадистилятор ДЭ-10 "СПБ" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 37 | Установка для дезинфекции и предстерилизационной обработки УЗО | 3 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 38 | Камера УФ-бактерицидная | 6 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 39 | Аудиометр Csi-17 (США) | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 40 | Вибротестер МБН-392 с вибратором | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 41 | Компьютерный прибор для определения остроты сумеречного зрения Mezotest-2 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 42 | Щелевая лампа | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 43 | Авторефрактометр R-30 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 44 | Офтальмоскоп ЕС (США) | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 45 | Светильник диагностический хирургический LD-II | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 46 | Кольпоскоп | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 47 | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 5 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 48 | Дерматоскоп HEINE DELTA 20 Plus | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 49 | Фиброгастроскоп FG-29V Pentax | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 50 | Фиброгастроскоп FG-24V Pentax | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 51 | Осветитель Pentax | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 52 | Экстрактор вакуумный Вакус 7305 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 53 | Установка УДЭ-1 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 54 | Источник света LH-150РС Pentax | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 55 | Светильник 4-х рефлекторный | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 56 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 | 8 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 57 | Облучатель ОРУБн 3-3 "Кронт" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 58 | Стоматологическая установка Ziann ZA-208 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 59 | Компрессор EKOM DK-50 (Словацкая Республика) | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 60 | Стоматологическая установка Olsen | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 61 | Светоотверждающая лампа | 2 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 62 | Гласперленовый стерилизатор | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 63 | Ультразвуковой скалер | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 64 | Стерилизатор ВК-75 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 65 | Стерилизатор ГК-100-3 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 66 | Аквадистилятор АДЭа -25 СЗМО | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 67 | Аквадистилятор ДЭ-4-02 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 68 | Прибор для измерения АД механический | 3 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 69 | Весы напольные электронные ВМЭН | 3 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 70 | Весы настольные электронные для новорожденных В1-15 "Саша" | 2 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 71 | Весы настольные электронные для новорожденных ВЭНд-01 "Малыш" | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 72 | Электрокардиограф ЭК1 Т-1/3-07 «Аксион» | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 73 | Дефибрилятор Metrax M110 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 74 | Компрессорный ингалятор Omron NE-C28-RU | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 75 | Дезар ОРУБ-СП «Кронт» | 3 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |

| Перечень медицинского оборудования, предназначенного для технического обслуживания ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» Фельдшерский здравпункт пос. Средний Баскунчак |
| --- |
| № пп | Наименование оборудования | Кол-во | Периодичность проведения технического обслуживания |
| 1 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 2 | Весы медицинские напольные электронные ВМЭН | 1 | 16-21 число каждого месяца 1 раз в месяц |

| Перечень медицинского оборудования, предназначенного для технического обслуживания ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» амбулатории пос. Нижний Баскунчак |
| --- |
| № пп | Наименование оборудования | Кол-во | Периодичность проведения технического обслуживания |
| 1 | Камера УФК-1 для стерилизации инструмента | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 2 | Гласперленовый стерилизатор | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 3 | УЗО "Медел" предстерилизационной очистки | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 4 | Электрокардиограф ЭК35-12-03 "Альтон" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 5 | Электрокардиограф ЭК3Т-01 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 6 | Аппарат "Поток-1" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 7 | Аппарат "Рикта-02" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 8 | Аппарат УВЧ-80 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 9 | Аппарат "УЗТ 1,07Ф" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 10 | Аппарат ультразвуковой "Туман" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 11 | Аппарат "Полюс-101 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 12 | Аппарат "Амплипульс-6" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 13 | Аппарат "Искра 1-1" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 14 | Облучатель ультрафиолетовый Офну ЭМА-Е | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 15 | Микроскоп "Микмед" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 16 | Весы медицинские ВМ 150 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 17 | Весы медицинские ВМ 20 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 18 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН 200 | 2 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 19 | Весы медицинские РП-150 МГ | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 20 | Весы электронные HL-200 EX | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 21 | Аквадистиллятор | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 22 | Портативный экспресс-анализатор параметров крови "Мульти-Кейр-ин" с принадлежностями | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 23 | Гемоглобиномер фотометрический ”Минигем” | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 24 | Фотоэлектроколориметр КФК-3 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 25 | Счетчик лабораторный "С5" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 26 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 27 | Водяной термостат | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 28 | Ингалятор "Омрон" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 29 | Компрессор безмаслянный воздушный ND-70 | 2 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 30 | Установка стоматологическая QL2028 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 31 | Установка стоматологическая "Медия -ЗМО" | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 32 | Сухожаровый шкаф ГП-80 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 33 | Сухожаровый шкаф ГП-40 | 3 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 34 | Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБп -3-3 Кронт | 2 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |
| 35 | Рециркулятор передвижной РБ-18-Я-ФП-01 | 1 | 22-25 число каждого месяца 1 раз в месяц |